# 彩超采购项目货物需求一览表及技术规格

- 需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 彩超 | 1套 | 二维图像灰阶≥256 | 合同签订后2个月内 | 浙江信安大健康科技有限公司指定地点 |
| 2. | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3. | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 技术规格

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 主要技术规格及系统概述 |
| 1. | 主机成像系统 |
| 1.1 | 设备说明和用途：用于开展心脏、腹部、血管、小器官、经胸实时三维、经食道实时三维超声心动图成像等超声检查和相关科研。投标机型为客户认可心脏专业机型，整机原装进口。 |
| 1.2 | 显示器与操作系统：≥21.5英寸高分辨率彩色液晶显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，操作面板可360°旋转。 |
| 1.3 | 操作键盘：多方向控制转位, 可升降，具有触摸屏操作界面≥12英寸，触摸屏可显示触摸操作键盘。 |
| 1.4 | 数字多声束形成器，全程动态聚焦，动态聚焦长度可调。 |
| 1.5 | 二维图像灰阶≥256。 |
| 1.6 | 系统接收超声信号动态范围≥300dB。 |
| 1.7 | 一键优化TGC曲线，可实时优化二维、对比度、动态范围，可通过触摸屏操作 |
| 1.8 | 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收,支持所有凸阵和线阵探头。 |
| 1.9 | 系统提供梯形成像技术：凸阵、线阵探头具备扩展成像技术 |
| 1.10 | 自适应图像处理技术或斑点噪音抑制技术 |
| 1.11 | 一键图像优化技术，作用于2D及Doppler,单键操作，可自动调节增益，动态范围，Doppler基线，标尺等参数 |
| 1.12 | 动态实时优化Autoscan技术，无需通过一键优化技术，可自动持续优化图像增益及TGC |
| 1.13 | 具备自适应血流成像技术。 |
| 1.14 | 具备超高细微分辨血流技术和自适应宽频带彩色多普勒成像技术。 |
| 1.15 | 具备自动实时持续增益补偿功能 |
| *1.16 | 系统具备LGC侧向增益补偿功能，有效补偿心肌侧壁回声失落，具备相关菜单显示，可进行触摸屏滑屏调节，≥4段 |
| 1.17 | 自适应Auto Doppler多普勒技术，可一键实时追踪血管位置，调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置、取样容积位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性。 |
| 1.18 | 自动辛普森法，可通过对比双幅显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson’s测量。 |
| *1.19 | 具备术者模式，即触摸屏和主屏幕可同时显示超声图像，便于临床操作。 |
| 1.20 | 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 |
| 1.21 | 具备双幅对比显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson’s测量 |
| 1.22 | 具备组织多普勒技术(TDI/或DTI)，全视野、高帧频组织多普勒，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式。 |
| 1.22.1 | 可进行组织速度、组织达峰时间、心肌应变、应变率、组织追踪、组织同步化定量分析。 |
| 1.22.2 | 提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价。 |
| 1.23 | 全屏高清显示，放大后图像显示区域尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1080p，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示。 |
| 1.24 | 具备专业心超工作者定制界面，提高心超医生易用性，可多达30余项功能操作位置自定义调节 |
| 1.25 | 具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式 |
| *1.26 | 系统必须具备TAC1/TAC2操作键，针对脂肪组织和乳腺组织进行不同的成像校正，避免声波在脂肪组织和腺体组织内传播声速的不同而使成像结果受到影响。 |
| 1.27 | 血管中内膜厚度自动测量: 要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置。 |
| 1.28 | 超声造影成像功能：具备包含左心腔造影LVO、MI实时灌注成像和Flash爆破造影成像；支持凸阵、线阵、相控阵探头，可满足临床对心腔、心肌、腹部、血管、以及小器官造影成像的需求。 |
| 1.29 | 具备造影定量分析功能及运动补偿功能，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移。具备时间强度曲线分析。 |
| 1.30 | 实时三维功能 |
| 1.30.1 | 矩阵探头，结合微电子技术，大于3000个振元同时发射声束，与主机技术相结合，提供实时三维显像。全功能，单探头解决方案(包括二维及三维、造影、结构和功能定量) |
| 1.30.2 | 实时三维支持经胸三维、经食道三维。 |
| 1.30.3 | 实时三维成像模式具备≥4种显示格式，支持C平面成像；实时任意平面心脏超声成像。 |
| 1.30.4 | 系统支持二维及三维成像模式任意切换。 |
| 1.30.5 | 单心动周期全容积成像模式: 一个心动周期的实时容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像。 |
| 1.30.6 | 多心动周期全容积成像，该模式支持全容积成像角度105°x105°；且支持经胸三维成像与经食道三维成像。 |
| 1.30.7 | 支持三维成像直接测量功能，可测量距离、周长、面积。 |
| 1.30.8 | 实时三维智能旋转技术，能将整个心脏进行0-360度任意角度的旋转成像,单次旋转角度≤5度。 |
| 1.30.9 | 三维智能切割功能，可以从多个方向观察感兴趣区。 |
| 1.30.10 | 实时三维两点获取感兴趣区容积图像，可以从任意角度切割感兴趣区，且可以任意角度观察感兴趣区。 |
| 1.30.11 | 实时多平面切割三维图像，可在任意平面随意切割，更加直观便利、快速获取所需解剖结构。 |
| 1.30.12 | 三维血流成像 |
| 1.30.13 | 三维全容积成像 |
| 1.30.14 | 三维血流容积成像 |
| 1.30.15 | 三维高帧频成像 |
| 1.30.16 | 三维奔流容频成像 |
| 1.30.17 | 实时三维放大功能 |
| 1.30.18 | 实时三维血流放大成像 |
| 1.30.19 | 实时双容积视野成像 (Dual Volume Display)内面观，可实现同时动态显示心脏的前后两个容积切面，包含心房、心室四个腔室的完整显示。 |
| 1.30.20 | 实时双容积视野成像 (Dual Volume Display)对面观，可实现同时动态显示心房观视野和心室观视野。 |
| 1.30.21 | 实时任意平面成像,同屏显示任意相交互的两幅图像，支持侧向、旋转、仰俯三种模式。 |
| 1.30.22 | 心腔镜成像模式（深度光源）：采用光源投照下心脏三维类解剖结构的显示，光源深度、方向与级别可调，按照视觉习惯将感兴趣区加亮显示，增加立体显示效果，突出显示病变部位及组织毗邻关系。 |
| 1.30.23 | 显示模式:可实时在触摸屏上同步显示三维图像并可随意多维度调整光源位置、图像位置、图像大小，操作医生可以快速理解心脏三维空间结构及组织结构的空间结构。 |
| 1.30.24 | 实时三维心功能定量：真实容积成像技术,无几何推算；提供EDV、ESV、EF、左室重量等多种定量参数；提供在线17节段左室容积曲线；自动计算17节段同步化指数，自动显示任意几个节段的同步指数；提供三维时序及位移参数显像。 |
| 1.30.25 | 三维心功能定量：自动确定收缩末期与舒张末期，快速计算LV舒张末期与收缩末期容积，左室射血分数，并可以独立显示四腔心、两腔心；并可以对MPR图像进行灰阶及伪彩设置。多平面视图(MPR),包括长轴及短轴平面，并可进行任意的MRP处理；同时可以联合智能切割对容积图像进行观察、切割以及测量。 |
| *1.30.26 | 心脏模型三维自动定量分析：具备全自动三维心功能定量功能；可对三维心脏图像进行自动识别，全自动识别左室、左房、右室、右房、主动脉、肺动脉等结构并以不同色彩标识，无需人工点击图像；全自动计算左室、左房的三维径线、容积值及EF、SV等相关参数；提供自动的四腔、两腔、三腔二维切面，并可进行局部或整体的边界调节，高效的工作流程可促进快速检查，准确评估心脏功能。 |
| 2 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） |
| 2.1 | 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）,且面积狭窄率有椭圆描迹和自定义描迹。 |
| 2.2 | 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); |
| 2.3 | 心脏功能测量与分析 |
| 2.3.1 | 支持Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程。 |
| 2.3.2 | 自动二维左心室功能定量：依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV。 |
| 2.3.3 | 自动二维左心房功能定量：依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，最大体积，最小体积。 |
| 2.3.4 | aTMAD自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能。 |
| 2.3.5 | 根据选择的心脏长轴、短轴切面自动追踪相应节段，不依赖ECG、分析时无需切面顺序，无需手动操作（用户也可自行编辑感兴趣区），自动生成每个节段的整体长轴峰值应变值、位移曲线、心功能、达峰时间并生成表格，可在机分析内、中、外三层心肌，以17或18节段牛眼图显示，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV。 |
| 3. | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |
| 3.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节。 |
| 3.2 | 硬盘≥1TB，DVD、USB图像存储，电影回放重现单元1280帧。 |
| 3.3 | 具备主机硬盘图像数据存储。 |
| 3.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。 |
| 3.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 |
| 4. | 输入/输出信号 |
| 4.1 | 输入：DICOM DATA |
| 4.2 | 输出：S-视频、DP高清数字化输出 |
| 4.3 | 具有DICOM 3.0接口功能 |
| 二、 | 系统技术参数及要求 |
| 1. | 系统通用功能 |
| 1.1 | 显示器与操作系统：≥21.5英寸高分辨率液晶显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转。 |
| 1.2 | 操作面板：多方向控制转位, 可升降，具有≥12英寸触摸屏操作界面 |
| 1.3 | 探头接口：≥4个，并全部激活，接口一致且可互换通用，支持热插拔。 |
| 1.4 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 2. | 探头规格 |
| 2.1 | 频率：超宽频带或变频探头。 |
| 2.2 | 类型：相控阵、线阵、凸阵、矩阵。 |
| 2.3 | 探头技术：PureWave探头技术或XDClear探头技术或HD探头技术或苹果技术。 |
| 2.4 | 探头频率和数量要求： 成人心脏相控阵1个: 超声频率 1-5MHz 新生儿心脏相控阵1个: 超声频率 4-12MHz 小微凸颅脑探头1个：超声频率 5-8MHz 腹部凸阵探头1个：扫描频率1.0-5.0MHz； 血管探头1个：扫描频率3.0-12.0MHz； 经胸实时三维矩阵探头1个：扫描频率1.0-5.0MHz；阵元数≥3000； 经食道实时三维矩阵探头1个：扫描频率2.0-8.0MHz，阵元数≥2500。 |
| 3 | 二维显像主要参数 |
| 3.1 | 扫描速率: 相控阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥58帧/秒 |
| 3.2 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线。 |
| 3.3 | 增益调节：2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8, LGC分段≥4。 |
| 3.4 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。 |
| 3.5 | 声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦。 |
| 3.6 | 回放重现及存储:灰阶图像回放＞1000幅，存储时间≥6分钟 |
| 4. | 频谱多普勒 |
| 4.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）。 |
| 4.2 | 发射频率:电子凸阵:PWD:2.0-4.0MHz；电子线阵:PWD:3.5-7.5MHz。 |
| 4.3 | 显示方式:B/D、B/C/D、D |
| 4.4 | 最大测量速度：PWD血流速度：≥ 7.6 m/s；CWD血流速度≥19.0m/s。 |
| 4.5 | 最低测量速度：≤ 1 mm/s (非噪音信号)。 |
| 4.6 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调。 |
| 4.7 | 零位移动：≥8级。 |
| 4.8 | HighQ自动包络频谱并完成频谱测量计算。 |
| 5. | 彩色多普勒 |
| 5.1 | 显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示。 |
| 5.2 | 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，彩色帧率≥ 15 帧/秒。 |
| 5.3 | 组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒。 |
| 5.4 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM)。 |
| 5.5 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。 |
| 6. | 超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择≥8级可调 |
| 7. | 记录装置 |
| 7.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。 |
| 7.2 | DVD-RW、USB图像存储。 |
| 7.3 | USB接口≥４个，用于图像传输。 |
| 三、 | 其它要求 |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪整机保修≥1年（包含主机和探头）。投标文件中列明保修年数及保修范围（是否含探头），列明保修期满后每年维保限价和探头报价。 |
| 2 | 配置：彩色多普勒超声诊断仪主机1台：成人心脏相控阵探头1个、新生儿心脏相控阵1个、腹部凸阵探头1个、小微凸颅脑探头1个、血管探头1个、经胸实时三维矩阵探头1个、经食道实时三维矩阵探头1个，超声工作站（含可按使用方指定品牌型号配置的打印机）壹套。 |
| 3 | 负责本项目PACS网络端口联网的费用。 |
| 4 | 提供制造商原厂data sheet，所有技术文件响应必须与data sheet相符。 |

注：以上带“*”号的为重要条款或参数，任何一条偏离将被视为实质性偏离，并导致废标。